ICS

中国标准分类号

团   体   标   准

T/CSTE 00xx—2020

燃料氢气中痕量一氧化碳的测定

中红外激光光谱法

Determination of Trace Carbon Monoxide in Hydrogen Fuel - The Method of Mid-infrared Laser Spectroscopy

（征求意见稿）

2020—X—X 发布                              2020—X—X 实施

中 国 技 术 经 济 学 会 发 布

# 目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法原理	1

5 仪器一般要求	1

6 试验步骤	2

7 结果处理	2

8 报告	2

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国技术经济学会归口。

本标准起草单位：佛山绿色发展创新研究院、北京佳安氢源科技股份有限公司等。

本标准起草人：吴晟、吴平易、李世刚、江风、李想、刘哲男。

本标准为首次发布。

燃料氢气中痕量一氧化碳的测定

中红外激光光谱法

# 1  范围

本标准规定了采用中红外激光光谱法测定质子交换膜燃料电池（PEMFC）汽车用燃料氢气中痕量一氧化碳的术语和定义、方法原理、对仪器的一般要求、试验步骤、结果处理和报告。

本标准适用于体积分数含量为10×10-9～100×10-6的氢气中一氧化碳的测定。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3723  工业用化学产品采样安全通则

GB/T 6681  气体化工产品采样通则

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

# 3.1  中红外  Mid-infrared

波长为3.0～8.0 μm之间的电磁波，本标准对于一氧化碳检测推荐使用对一氧化碳有最强吸收的4.5～4.8 μm波段的红外激光。

# 4  方法原理

朗伯-比尔定律(Beer-Lambert Law)又称吸收定律，是红外光谱吸收方法对物质浓度进行定量分析的理论依据。

当入射光经过的光程长度为x，经过的吸收层物质的浓度为c时，可得

I ( λ ) = I0 ( λ ) e -k ( λ )x c  ……………………………………………………（1）

式中：

| I0 ( λ ) | ---- | 入射光强； |
| --- | --- | --- |
| I ( λ ) | ---- | 出射光强； |
| k ( λ ) | ---- | 吸收截面系数； |
| x | ---- | 光程长度； |
| c | ---- | 吸收层物质的浓度。 |

朗伯-比尔定律表明，物质的吸光度与吸收层物质的浓度以及光程长度呈正比关系。

# 5  仪器一般要求

5.1  以空气做基线，应有空气前处理系统，采用专有催化剂或吸附剂处理空气中的一氧化碳杂质，将一氧化碳处理至低于信号响应值10 ppb。

5.2  设置调节压力和流量的装置。

5.3  仪器应经检定或校准，并在有效期内。

# 6  试验步骤

6.1  采样

6.1.1  采样中的安全要求应符合GB/T 3723中的规定。

6.1.2  采样原则及一般规定应符合GB/T 6681规定。

6.1.3  应使用无死体积或死体积小的采样阀。

6.1.4  采样管线应尽可能短，管径应尽可能小。

6.1.5  采样管路连接完成后应进行泄漏检测，以保证采样系统无泄漏。并应用样品气体对采样管路进行充分吹扫置换。

6.1.6  可采用连续进样方式将样品直接送入光谱仪。

6.2  测定

6.2.1  按仪器使用说明书开启仪器，设定仪器各项操作参数。

6.2.2  用符合5.1节要求的去除一氧化碳后的零空气吹扫气路系统，至仪器基线稳定正常。

6.2.3  将仪器设定为测量状态，用待测气体吹扫气路系统。按仪器说明书调节气体压力和流量，测定待测气体。

6.2.4  当仪器稳定时，读取一氧化碳含量值。

# 7  结果处理

当仪器稳定时，读取	氢气中一氧化碳含量的体积分数。每隔5秒读平均数值一次，连续读4次以上数值，当4次标准方差小于4%时，取4次读数的算术平均值为最终分析结果。

此外，可自动连续读取氢气中一氧化碳含量的体积分数，根据设定每分钟可读取1～100次。

# 8  报告

报告至少应包括下列内容：

---- 测定日期、环境温度、大气压力；

---- 采样地点、样品编号；

---- 样品名称；

---- 测定依据；

---- 测定结果；

---- 测定时观察到的任何异常现象；

---- 分析员和审核员姓名。